|  | ООО"Кинематика" 197098, Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34 Тел/факс +7 (812) 252-1325 E-mail: diakin@narod.ru Сайт: http://oookin.ru |
| --- | --- |

ИНДИКАТОР  ВИБРАЦИИ  ВКС-1

ЭТИКЕТКА

КИН 100.00.00.000 Э

1. Назначение

Индикатор вибрации ВКС-1 (далее по тексту «Прибор») является стационарным контрольно-сигнальным прибором, предназначенным для допускового контроля (мониторинга) вибрации роторных машин и механизмов.

В состав прибора входят блок измерения и индикации ТРМ1 и датчик вибрации ВК-310С.

Прибор может быть рекомендован для установки в пульты управления вентиляторов, дымососов, электродвигателей, сепараторов, редукторов, насосных агрегатов и т.п. механизмов.

2. Комплектность:

2.1. Вибропреобразователь  вибрации ВК-310 (акселерометр)                          – 1 шт.

2.2. Блок измерения и индикации (измеритель-регулятор

микропроцессорный одноканальный) ТРМ1-Н.У.Р                                             – 1 шт.

2.3. Кабель соединительный для подключения вибропреобразователя             -  1 шт.

2.4. Техническая документация:

2.4.1. «Индикатор вибрации ВКС-1». Этикетка.                                                   - 1 шт.

2.4.2. «ТРМ1. Измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный». Руководство по эксплуатации. КУВФ.421210.002 РЭ

2.4.3.  «Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ1-Н.У.Р».

Паспорт. КУВФ.421210.002 П                                                                               - 1 шт.

2.4.4. «Вибропреобразователь ВК-310С». Руководство по эксплуатации

РЭ 4277-032-00205435-01                                                                             - 1 шт.

2.4.5. «Вибропреобразователь ВК-310С». Паспорт. П4277-032-00205435-01  - 1 шт.

3. Технические характеристики

3.1. Количество каналов измерения вибрации -                                            1

3.2. Измеряемый параметр вибрации -                                          СКЗ виброскорости

3.3. Диапазон измерения вибрации:

• по уровню, мм/сек -                                                                       от 0.1  до 30

• по частоте, Гц                                                                               от 10 до 1000

3.4. Тип преобразователя  вибрации -                 пьезоакселерометр со встроенным

усилителем - интегратором

3.5. Габаритные размеры, мм:

3.5.1. Блока измерения и индикации -                                            130*105*65

3.5.2. Преобразователя  вибрации  -                                                   Ф40*67

3.6. Питание прибора -                                                        от сети 220 В, 50 Гц

3.7. Исполнение блока измерения и индикации -                        настенное

4. Требования безопасности

# 4.1. К эксплуатации прибора допускаются специалисты, изучившие данную инструкцию (КИН100.00.00.000Э), Руководство по эксплуатации вибро-преобразователя  ВК-310С  (РЭ 4277-032-00205435-01), Руководство по эксплуатации измерителя –регулятора ТРМ-1 (КУВФ.421210.002 РЭ).

4.2. При работе с прибором, которая эксплуатируется  при его подключении к сети 220В, 50 Гц,   необходимо соблюдать правила электробезопасности, втом числе:

(   ГОСТ 12.1.019-79  Электробезопасность. Общие требования и номенклатура

видов защиты;

(   ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

(   ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования

безопасности;

(  ГОСТ 12.3.019-80  Испытания и измерения электрические. Общие требования

безопасности;

(  ГОСТ 22261-82 Средства измерений электрических и магнитных величин.

Общие технические условия.

При работе с прибором также следует руководствоваться “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденными Госэнергонадзором.

4.3. Не допускается  проводить  ремонт  прибора  при  его  подключении  к  сети

220 В.

5. Устройство прибора

Прибор состоит из блока измерения и индикации ТРМ1, к которому с помощью специального кабеля (кабельный ввод 3) подключается  преобразователь вибрации ВК-310С.

Питание прибора осуществляется от сети 220В, 50 Гц с помощью кабеля питания с сетевой вилкой (кабельный ввод 1).

В приборе также используются:

-  кабельный ввод 4, из которого выходит кабель, используемый при необходимос-

ти для подключения  на внешний регистратор  сигнала по напряжению, пропор-

ционального измеряемой вибрации;

-  кабельный ввод 2, из  которого  выходит  кабель, используемый  для  подклю-

чения  релейного выхода прибора к внешним устройствам.

6. Монтаж, подготовка и работа прибора

6.1. Установить блок измерения и индикации ТРМ1 на пульт управления или корпус контролируемой машины в соответствии с требованиями раздела 5 Руководства по эксплуатации КУВФ.421210.002 РЭ (см. стр. 40-42).

6.2. Установить на диагностируемом объекте и закрепить с помощью резьбовой шпильки М5 (или резьбового выступа М10)  вибропреобразователь ВК-310С (см. приложение 3 Руководства по эксплуатации РЭ 4277-032-00205435-01).

6.3. Подключить вибропреобразователь ВК-310С с помощью специального кабеля к кабельному вводу 3 блока измерения и индикации ТРМ1.

6.4. Подключить (при необходимости) к кабельному вводу 4 блока измерения и индикации ТРМ1 внешний регистратор.  При подключении внешнего регистратора следует учитывать, что уровень сигнала, равный  200 мВ, соответствует СКЗ виброскорости,  равному 0 мм/сек, а уровень сигнала, равный 1000 мВ, соответствует  СКЗ виброскорости,  которое равно 30 мм/сек.

6.5. Подключить (при необходимости) к релейному выходу блока измерения и индикации (кабельный ввод 2) внешнее устройство.

В качестве внешнего устройства могут использоваться: сигнальный фонарь, сирена,  схема управления остановом электродвигателя и т.д.

Внимание! Электромагнитное реле (выход Р) предназначено для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В и рабочим током не более 8 А.

Схема подключения к релейному выходу прибора приведена на рис. Б.1  приложения Б Руководства по эксплуатации КУВФ.421210.002 РЭ (см. стр. 69).

6.6. Подключить кабель питания блока измерения и индикации (кабельный ввод 1)  к сети 220 В, 50 Гц с учётом рекомендаций п.5.3 Руководства по эксплуатации КУВФ.421210.002 РЭ (см. стр.45).

После подачи напряжения питания прибор переходит в режим «Работа».

При исправной работе преобразователя вибрации ВК-310С и линии связи (кабеля) на цифровом индикаторе прибора отображается текущее значение СКЗ виброскорости, измеряемое в мм/с. (Подробно режим «Работа» рассмотрен в  п.6.1 Руководства по эксплуатации КУВФ.421210.002 РЭ).

7. Программирование прибора

Блок измерения и индикации ТРМ1, поставляемый в составе прибора ВКС-1,

запрограммирован на предприятии-изготовителе для выполнения непрерывного допускового контроля (мониторинга) вибрации и сигнализации о превышении допуска с использованием возможностей релейного выхода.

Заданный в приборе допуск, установленный с учетом требований ГОСТ ИСО 10816-3  для машин второго класса, равен 7.1 мм/сек.

Величина допустимого гистерезиса, регулирующего зону срабатывания, принята в данной версии прибора равной  ( 0.1 мм/сек.

В случае превышения установленного допуска замыкается нормально разомкнутый контакт и размыкается нормально замкнутый контакт релейного выхода блока измерения и индикации ТРМ1, которые могут использоваться для управления внешними устройствами.

При необходимости Пользователь может изменять заданные ранее величины допуска и гистерезиса путём задания новых значений на первом уровне программирования (см. раздел 6.2 «Режим программирование»  Руководства по эксплуатации КУВФ.421210.002 РЭ).

Перепограммирование прибора с использованием возможностей второго уровня программирования рекомендуется проводить только по согласованию с предприятием-изготовителем.

8. Поверка прибора

Блок измерения и индикации (измеритель-регулятор микропроцессорный) ТРМ1 и вибропреобразователь ВК-310С сертифицированы и включены в Реестр средств измерений РФ.

При необходимости поверка прибора выполняется поэлементно.

Поверка блока измерения и регистрации ТРМ1 выполняется в соответствии с требованиями Методики поверки КУВФ.421210.002 МП (поставляется по требованию Заказчика).

Поверка вибропреобразователя ВК-310С выполняется в соответствии с требованиями Методики поверки, изложенной в разделе 5 Руководства по эксплуатации РЭ 4277-032-00205435-01 (см. стр. 12-15).

9. Свидетельство о приемке

Индикатор вибрации ВКС-1 зав. № 002 изготовлен в соответствии с требованиями технических условий КИН 100.00.00.000ТУ и по результатам приемо-сдаточных испытаний признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска	_______________

Представитель изготовителя:					_________________

(подпись)

10. Гарантии изготовителя

10.1. Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 12 месяцев со дня его  приобретения  Потребителем  при условии соблюдении последним условий и правил, установленных эксплуатационной (технической) документацией.

10.2. В случае выхода прибора  из строя по вине Изготовителя в течение срока действия гарантийных обязательств, гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение выявленных дефектов.

10.3. Гарантийный ремонт прибора выполняется по адресу: 190095, Россия,

г. С-Петербург, ул. Шкапина, д. 32-34,  ООО «Кинематика»; тел. (812) 252-1919.